附件

甘肃康视达科技集团有限公司飞行检查情况

| 企业名称 | 甘肃康视达科技集团有限公司 | 法定代表人 | 唐顺初 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业负责人 | 唐顺初 | 管理者代表 | 张军 |
| 注册地址 | 白银市白银区中科院高新技术产业园（08）4幢1-01 |  |  |
| 生产地址 | 白银市白银区中科院高新技术产业园（08）4幢1-01 |  |  |
| 检查日期 | 2017年4月13日-4月14日 |  |  |
| 产品名称 | 软性亲水接触镜 |  |  |
| 检查目的 | 有因检查 |  |  |
| 检查依据 | 《医疗器械生产质量管理规范》、《医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械》 |  |  |
| 主要缺陷和问题及其判定依据 本表中所列出的缺陷和问题，只是本次飞行检查的发现，不代表企业缺陷和问题的全部。建立与本企业生产产品特点相适应的质量管理体系并保持其有效运行，是医疗器械生产企业的法定责任。 |  |  |  |
| 依据条款 | 缺陷和问题描述 |  |  |
|  | 现场检查发现8项一般缺陷： |  |  |
| 规范第二十七条 | 企业分离工序作业指导书（编号：KSD-WI-7.5.1.1-11）中规定了泡水软化操作要求为将干片放入纯化水中静置30分钟，但企业未提供泡水软化操作记录。 |  |  |
| 规范第四十三条 | 1.企业提供的主要原材料二甲基丙烯酸乙二醇酯（EGDMA）质量标准中规定【储存要求】为常温0-30℃，与制造商SIGMA-ALDRICH提供的MSDS（化学品安全数据说明书）中【建议的贮存温度：2-8℃】不一致；企业提供的主要原材料偶氮二异丁腈（AIBN）质量标准中规定【外观】为白色针状结晶或粉末，与制造商JUNSEI提供的MSDS（化学品安全数据说明书）中【外观与性状：白色透明结晶】不一致，偶氮二异丁腈入库验收记录（编号：KSD-QR-8.2.4-21）中外观检验结果为“白色粉末”。 |  |  |
|  | 2.抽查主要原材料采购记录（编号：KSD-QR-7.4.1-07），其中2016年1月22日和2016年10月22日分别采购了两批次N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）【批号：WXBC0989V和MKBZ8559V】，在企业原料库中查到批号为MKBZ8559V的原材料（企业称批号为WXBC0989V的原材料已用完），但企业未提供两批次原料的采购发票；企业原辅材料台账（编号：KSD-QR-7.5.3-01）中显示2016年4月8日入库20KG N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）【批号：MKBZ8559V】，但在企业提供的采购记录（编号：KSD-QR-7.4.1-07）中没有该批原材料的采购信息。 |  |  |
| 规范第四十四条 | 企业质量标准汇编（KSD-QS-8.2.4.1-2016）中未规定主要原材料HEMA、AIBN、EGDMA、NVP和颜料的有效期，也未提供有关验证记录。现场检查发现企业彩印车间内存放的着色剂二氧化钛（批号：09122BE；生产日期：2009-12；状态：已开封），企业未提供该批颜料的复验记录。 |  |  |
| 规范第四十九条 | 企业提供的萃取效果验证报告（编号：KSD-AP-7.3.5-01）和萃取作业指导书中仅规定了萃取时间，但均未对萃取加热温度进行规定，萃取锅也无温度监测设备。 |  |  |
| 规范第五十七条 规范第六十一条 无菌附录2.2.14 | 表面检车间与洁净区之间的压差计（编号：KSD-YCB-01）无检定标识，而企业提供的微压差计检定证书中无设备编号，无法证实该压差计已经检定。 企业未提供2个焦度计（编号：KSD-JDJ-03和KSD-JDJ-05）的计量证书。 |  |  |
|  | 企业产品留样控制程序（编号：KSD-QP-8.2.4.2-2016）规定，每批成品均应有留样，每年按照出厂检验项目进行一次检测，留样期限为有效期后一年（有效期5年）。检查发现一次出厂检验需要消耗10份留样品，但企业实际每批成品仅留样20-30份，不能满足留样期内留样观察的数量，且企业未提供留样检测原始记录。 洁净车间的配液室内排水管直接与外界连通，无空气阻断装置。 |  |  |
| 处理措施 |  |  |  |
| 限期整改 |  |  |  |