附件1

2017年国家医疗器械抽检

（中央补助地方项目）产品检验方案

30010. 金属带锁髓内钉

一、检验依据

1.YY 0341-2009《骨接合用无源外科金属植入物通用技术条件》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 显微组织 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 1[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 机械性能（硬度） | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2 / | 1[0,1] | 是 | 原样 | 只检测硬度项目 |
| 4 | 耐腐蚀性能 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 / | 2[0,1] | 是 | 留样 | 适用于不锈钢材料 |
| 5 | 表面粗糙度 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 6 | 外观 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.3 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 7 | 尺寸 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.金属带锁髓内钉一般包括主钉、锁钉、尾帽等部件，只检测主钉部分。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

5.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30020. 金属股骨颈固定钉

一、检验依据

1.YY 0346-2002《骨接合植入物 金属股骨颈固定钉》

2.注册产品标准/技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | YY 0346-2002 注册产品标准/技术要求 | 4.1 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 显微组织 | YY 0346-2002 注册产品标准/技术要求 | 4.1 / | 1[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 硬度 | YY 0346-2002 注册产品标准/技术要求 | 4.2 / | 1[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 4 | 耐腐蚀性能 | YY 0346-2002 注册产品标准/技术要求 | 4.3 / | 2[0,1] | 是 | 留样 | 适用于不锈钢材料 |
| 5 | 表面粗糙度 | YY 0346-2002 注册产品标准/技术要求 | 4.4.2 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 6 | 外观 | YY 0346-2002 注册产品标准/技术要求 | 4.4.3 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 7 | 尺寸 | YY 0346-2002 注册产品标准/技术要求 | 4.5 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.对包含多个部件的金属股骨颈固定钉，只检测主钉部分。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

5.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30030. 金属骨针

一、检验依据

1.YY 0341-2009《骨接合用无源外科金属植入物通用技术条件》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 显微组织 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 1[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 机械性能 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 耐腐蚀性能 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 / | 2[0,1] | 是 | 留样 | 适用于不锈钢材料 |
| 5 | 表面粗糙度 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 6 | 外观 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.3 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 7 | 尺寸 | YY 0341-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30040. 金属接骨螺钉

一、检验依据

1.YY 0018-2008《骨接合植入物 金属接骨螺钉》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学成分 | YY 0018-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 显微组织 | YY 0018-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 1[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 硬度 | YY 0018-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.1 / | 1[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 4 | 最大扭矩和断裂扭转角 | YY 0018-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.2 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 耐腐蚀性能 | YY 0018-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 / | 2[0,1] | 是 | 留样 | 适用不锈钢非锁定螺钉 |
| 6 | 表面粗糙度 | YY 0018-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 7 | 外观 | YY 0018-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.3 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 8 | 尺寸 | YY 0018-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30050. 高电位治疗设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0649-2008《高电位治疗设备》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 输出电压 | YY0649-2008 | 4.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 19 | 输出频率 | YY0649-2008 | 4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 20 | 输出电压稳定性 | YY0649-2008 | 4.5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 21 | 短路电流 | YY0649-2008 | 4.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 22 | 功能 | YY0649-2008 | 4.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 23 | 外部标记 | YY0649-2008 | 4.9.2.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 24 | 使用说明书 | YY0649-2008 | 4.9.2.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 25 | 技术说明书 | YY0649-2008 | 4.9.2.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 26 | 供电电源中断 | YY0649-2008 | 4.9.2.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 27 | 危险输出的防止 | YY0649-2008 | 4.9.2.9 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 28 | 元器件及组件 | YY0649-2008 | 4.9.2.11 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 29 | 结构和布线 | YY0649-2008 | 4.9.2.12 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30060. 射频消融设备

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB 9706.4-2009《医用电气设备 第2-2部分：高频手术设备安全专用要求》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB 9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 符号 | GB 9706.1-2007 | 6.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 随机文件 | GB 9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 正常工作温度下的连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 控制器的操作部件 | GB 9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 与供电网的分断 | GB 9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB 9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.4-2009 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 19 | 使用说明书 | GB 9706.4-2009 | 6.8.2bb） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 20 | 应用部分 | GB 9706.4-2009 | 14.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 21 | 高频漏电流的热作用 | GB 9706.4-2009 | 19.3.101a） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 22 | 有关安全参数的指示 | GB 9706.4-2009 | 51.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30070. 口腔颌面全景X线机

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. GB 9706.3-2000《医用电气设备 第2部分:诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》
3. GB 9706.12-1997《医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三.并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求》

4. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 控制器件和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 指示灯颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 随机文件齐全性 | GB9706.1-2007 | 6.8.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 技术说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 外壳的封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 顶盖安全性 | GB9706.1-2007 | 16b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 带电件防护与标记 | GB9706.1-2007 | 16d) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 整机外壳安全性 | GB9706.1-2007 | 16e) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 意外地选成过量的输出 | GB9706.1-2007 | 51.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 指示灯 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 19 | 控制器的操作部件 | GB9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 20 | 有电线连接的手持和脚踏式控制装置 | GB9706.1-2007 | 56.11 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 21 | 与供电网的分断 | GB9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 22 | 网电源熔断器和过流释放器的要求 | GB9706.1-2007 | 57.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 23 | 保护接地-端子和连接的要求 | GB9706.1-2007 | 58.1、58.2、58.7、58.8、58.9 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 24 | 过电流和过电压保护 | GB9706.1-2007 | 59.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 25 | 重复性 | GB9706.3-2000 | 50.102.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 26 | X射线管电压准确性 | GB9706.3-2000 | 50.103.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 27 | 加载时间准确性 | GB9706.3-2000 | 50.103.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 28 | X射线设备的半价层 | GB9706.12-1997 | 29.201.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 29 | X射线野与影像接收面之间的对应关系 | GB9706.12-1997 | 29.203.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 30 | 加载状态下的泄漏辐射 | GB9706.12-1997 | 29.204.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30080. 数字化摄影X射线机

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. GB 9706.3-2000《医用电气设备 第2部分:诊断X射线发生装置的高压发生器安全专用要求》
3. GB 9706.12-1997《医用电气设备 第一部分:安全通用要求 三.并列标准 诊断X射线设备辐射防护通用要求》
4. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 控制器件和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 指示灯颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 随机文件齐全性 | GB9706.1-2007 | 6.8.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 技术说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 外壳的封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 顶盖安全性 | GB9706.1-2007 | 16b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 带电件防护与标记 | GB9706.1-2007 | 16d) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 整机外壳安全性 | GB9706.1-2007 | 16e) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 意外地选成过量的输出 | GB9706.1-2007 | 51.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 指示灯 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 19 | 控制器的操作部件 | GB9706.1-2007 | 56.10 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 20 | 有电线连接的手持和脚踏式控制装置 | GB9706.1-2007 | 56.11 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 21 | 与供电网的分断 | GB9706.1-2007 | 57.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 22 | 网电源熔断器和过流释放器的要求 | GB9706.1-2007 | 57.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 23 | 保护接地—端子和连接的要求 | GB9706.1-2007 | 58.1、58.2、58.7、58.8、58.9 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 24 | 过电流和过电压保护 | GB9706.1-2007 | 59.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 25 | 电压和（或）能量的限制 | GB9706.3-2000 | 15 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 26 | 重复性 | GB9706.3-2000 | 50.102.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 27 | 线性 | GB9706.3-2000 | 50.102.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 28 | X射线管电压准确性 | GB9706.3-2000 | 50.103.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 29 | 加载时间准确性 | GB9706.3-2000 | 50.103.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 30 | X射线设备的半价层 | GB9706.12-1997 | 29.201.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 31 | X射线设备线束的限制方法 | GB9706.12-1997 | 29.202.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 32 | 光野指示器指示的精度 | GB9706.12-1997 | 29.202.9 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意一项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。 
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30090. 医用低温箱

一、检验依据

1.GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标识 | GB4793.1-2007 | 5.1.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 电源 | GB4793.1-2007 | 5.1.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 熔断器 | GB4793.1-2007 | 5.1.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 端子、连接件和操作装置 | GB4793.1-2007 | 5.1.5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 开关和断路器 | GB4793.1-2007 | 5.1.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 警告标记 | GB4793.1-2007 | 5.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 可触及零部件的允许限值正常条件下的值 | GB4793.1-2007 | 6.3.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 可触及零部件的允许限值单一故障条件下的限值 | GB4793.1-2007 | 6.3.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 插头连接设备的保护连接阻抗 | GB4793.1-2007 | 6.5.1.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 永久连接式设备保护连接的阻抗 | GB4793.1-2007 | 6.5.1.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 特定点温度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30100. 手术刀片

一、检验依据

1.YY 0174-2005《手术刀片》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片表面粗糙度 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.1 / | 32[3,4] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 刀片刃口 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.2 / | 32[3,4] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 刀片切削刃 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.3 / | 32[7,8] | 是 | 原样 |  |
| 4 | 刀片表面 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4 / | 32[7,8] | 是 | 原样 |  |
| 5 | 刀片使用性能 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 / | 13[1,2] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 刀片硬度 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.1 / | 13[1,2] | 是 | 原样 |  |
| 7 | 刀片弹性 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2 / | 13[1,2] | 是 | 留样 |  |
| 8 | 刀片无菌 | YY 0174-2005 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30110. 吻（缝）合器

一、检验依据

1.YY 0875-2013《直线型吻合器及组件》

2.YY 0876-2013《直线型切割吻合器及组件》

3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵活性 | YY 0875-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 装配性 | YY 0875-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 吻合性能 | YY 0875-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 5.4 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 硬度 | YY 0875-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 5.6 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 5 | 表面粗糙度 | YY 0875-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 5.7 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 6 | 耐腐蚀性能 | YY 0875-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 5.8 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 7 | 外观 | YY 0875-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 5.10 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 8 | 无菌 | YY 0875-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 5.12.1 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 9 | 灵活性 | YY 0876-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 10 | 装配性 | YY 0876-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 11 | 锋利度 | YY 0876-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 12 | 吻合和切割性能 | YY 0876-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 13 | 安全装置 | YY 0876-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.7 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 14 | 表面粗糙度 | YY 0876-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 15 | 外观 | YY 0876-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.10 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 16 | 无菌 | YY 0876-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.12.1 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。
5.检验项目序号1至8适用于直线型吻合器，检验项目序号9至16适用于直线型切割吻合器。

30120. 一次性使用麻醉穿刺包

一、检验依据

1.YY 0321.1-2009《一次性使用麻醉穿刺包》
2.YY 0321.2-2009《一次性使用麻醉用针》
3.YY 0321.3-2009《一次性使用麻醉用过滤器》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导管基本尺寸 | YY 0321.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.2 / | 5[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 导管侧孔 | YY 0321.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.4 / | 5[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 分度线颜色脱落 | YY 0321.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.5 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 导管流量 | YY 0321.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.6 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 导管断裂力 | YY 0321.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.7 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 导管连接牢固度 | YY 0321.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.10 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 7 | 导管密封性 | YY 0321.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.11 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 8 | 无菌 | YY 0321.1-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 7.1 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 9 | 针管耐腐蚀性 | YY 0321.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2.3 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 10 | 针管外观 | YY 0321.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2.4 / | 5[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 11 | 衬芯 | YY 0321.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 12 | 针尖外观 | YY 0321.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.4.1 / | 5[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 13 | 连接牢固度 | YY 0321.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.6 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 14 | 连接正直 | YY 0321.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.7 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 15 | 过滤器外观 | YY 0321.3-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1 / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 滤除率 | YY 0321.3-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 17 | 密合性 | YY 0321.3-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.4 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 18 | 微粒污染 | YY 0321.3-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.5 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30130. 一次性使用无菌阴道扩张器

一、检验依据

1.YY 0336-2013《一次性使用无菌阴道扩张器》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 8[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 视野口 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.3 / | 8[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 抗变形能力 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.1 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 结构强度 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 无菌 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 6 | 环氧乙烷残留量 | YY0336-2013 注册产品标准/产品技术要求 | 4.6 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30140. 一次性使用无菌注射器（带针）

一、检验依据

1. GB15810-2001《一次性使用无菌注射器》
2. GB15811-2001《一次性使用无菌注射针》
3. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注射器外观 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1 / | 12[1,2] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 标尺 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2 / | 12[1,2] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 外圆锥接头（尺寸） | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.9.2 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 器身密合性 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.10.2 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 可萃取金属含量 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.11.1 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 6 | 易氧化物 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.11.3 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 7 | 环氧乙烷残留量 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.11.4 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 8 | 无菌 | GB15810-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 5.12.1 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 9 | 注射针外观 | GB15811-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1.1 / | 12[1,2] | 是 | 原样 |  |
| 10 | 注射针尺寸 | GB15811-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2 / | 12[1,2] | 是 | 原样 |  |
| 11 | 耐腐蚀性 | GB15811-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.3 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 12 | 内圆锥接头（尺寸） | GB15811-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.1 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 13 | 连接正直 | GB15811-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.3 / | 12[1,2] | 是 | 留样 |  |
| 14 | 连接牢固度 | GB15811-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.4 / | 8[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 15 | 可萃取金属含量 | GB15811-2001 注册产品标准/产品技术要求 | 4.6.2 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求（包括修改单）中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30150. 电动病床

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. YY 0571-2013《医用电气设备第2部分：医院电动床安全专用要求》
3. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 剩余电压 | GB 9706.1-2007 | 15b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 正常工作温度下 |
| 5 | 运动部件的可控性 | GB 9706.1-2007 | 22.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 电控机械运动安全性 | GB 9706.1-2007 | 22.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 自动复位装置的选择 | GB 9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 电源中断后的复位 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 机械强度 | GB 9706.1-2007 | 56.11b) | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 10 | 机械强度 | YY 0571-2013 | 21 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 运动部件 | YY 0571-2013 | 22 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 正常使用时的稳定性 | YY 0571-2013 | 24.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 振动和噪声 | YY 0571-2013 | 26 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 单一故障状态 | YY 0571-2013 | 52.5.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 单一故障状态 | YY 0571-2013 | 52.5.102 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30160. 电动手术台

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. YY0570-2013《医用电气设备 第2部分：手术台安全专用要求》
3. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 剩余电压 | GB9706.1-2007 | 15b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| 4 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 正常工作温度下 |
| 5 | 面、角和边 | GB9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 悬挂物 | GB9706.1-2007 | 28 | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 7 | 自动复位装置的选择 | GB9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 连续漏电流和患者辅助电流 | YY0570-2013 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 机械强度 | YY0570-2013 | 21 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 运动部件 | YY0570-2013 | 22 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 工作数据的准确性 | YY0570-2013 | 50 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 元器件和组件 | YY0570-2013 | 56 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30170. 输液泵（注射泵、镇痛泵、胰岛素泵）

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB 9706.27-2005《医用电气设备 第2-24部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 正常工作温度下 |
| 5 | 正常使用时的稳定性 | GB9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.27-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 正常工作温度下 |
| 9 | 液体泼洒 | GB9706.27-2007 | 44.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 可听报警信号 | GB9706.27-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 工作数据的准确性 | GB9706.27-2007 | 50 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 对空气输入的防止 | GB9706.27-2007 | 51.104 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 可听和可视报警 | GB9706.27-2007 | 51.106 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 报警要求 | GB9706.27-2007 | 51.107 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 可听指示必须先于输液结束的报警 | GB9706.27-2007 | 51.111 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 指示灯 | GB9706.27-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30180. 心脏除颤器

一、检验依据

1、GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2、GB 9706.8-2009《医用电气设备 第2-4部分：心脏除颤器安全专用要求》
3、注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB 9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 正常工作温度下 |
| 7 | 电源中断后的复位 | GB 9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 连接——概述 | GB 9706.1-2007 | 56.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 指示器 | GB 9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.8-2009 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 随机文件 | GB 9706.8-2009 | 6.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 人为差错 | GB 9706.8-2009 | 46 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 工作数据的精确性 | GB 9706.8-2009 | 50 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 危险输出的防止 | GB 9706.8-2009 | 51 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30190. 医用氧气浓缩器（医用制氧机）

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. YY 0732-2009《医用氧气浓缩器 安全要求》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 剩余电压 | GB 9706.1-2007 | 15b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 外壳的封闭性 | GB 9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB 9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 整机外壳安全性 | GB 9706.1-2007 | 16e) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB 9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 正常工作温度下 |
| 8 | 提拎装置承载能力 | GB 9706.1-2007 | 21c） | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 9 | 面、角和边 | GB 9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 正常使用时的稳定性 | GB 9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 自动复位装置的选择 | GB 9706.1-2007 | 49.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 电源中断后的复位 | GB 9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 外部标记 | YY 0732-2009 | 6.1aa) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 氧浓度 | YY 0732-2009 | 50.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 背压的影响 | YY 0732-2009 | 50.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 出口压力 | YY 0732-2009 | 50.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 时间指示器 | YY 0732-2009 | 56.8 2） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 失去电网电压指示器 | YY 0732-2009 | 11.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30200. 婴儿培养箱

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB 11243-2008《医用电气设备 第2部分：婴儿培养箱安全专用要求》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 控制器件和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 符号 | GB9706.1-2007 | 6.4a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 指示灯的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 不带灯按钮的颜色 | GB9706.1-2007 | 6.7b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 外壳的封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 不用工具就可打开的罩和门的安全性 | GB9706.1-2007 | 16a) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 顶盖安全性 | GB9706.1-2007 | 16b) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 正常工作温度下 |
| 12 | 面、角和边 | GB9706.1-2007 | 23 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 与患者有导电连接的导线 | GB9706.1-2007 | 56.3c) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 指示器 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2e) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 11243-2008 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 控制器和仪表的标记 | GB 11243-2008 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 指示灯和按钮 | GB 11243-2008 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 19 | 正常使用时的稳定性 | GB 11243-2008 | 24.1 24.3 24.102 24.104 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 20 | 人为差错 | GB 11243-2008 | 46.101 46.102 46.103 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 21 | 供电电源的中断 | GB 11243-2008 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 22 | 皮肤温度与控制温度差异 | GB 11243-2008 | 50.105 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 23 | 平均培养箱温度与控制温度差异 | GB 11243-2008 | 50.107 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 24 | 控制温度范围 | GB 11243-2008 | 54.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 25 | 婴儿温度控制的控制温度范围 | GB 11243-2008 | 54.102 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 26 | 空气温度偏差报警 | GB 11243-2008 | 56.6dd) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 27 | 皮肤温度偏差报警 | GB 11243-2008 | 56.6ee) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30210. 神经和肌肉刺激器

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0607-2007 《医用电气设备 第2部分：神经和肌肉刺激器安全专用要求》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 随机文件 | GB9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 输入功率 | GB9706.1-2007 YY0607-2007 | 7.1 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 YY0607-2007 | 19 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 正常工作温度下 |
| 8 | 正常使用时的稳定性 | GB9706.1-2007 | 24 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 电源中断后恢复 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 患者连接器 | GB9706.1-2007 | 56.3c) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 指示器 | GB9706.1-2007 | 56.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 设备或设备部件的外部标记 | YY 0607-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 随机文件 | YY 0607-2007 | 6.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 工作数据的准确性 | YY 0607-2007 | 50.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 电源电压波动 | YY 0607-2007 | 51.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 仅测对幅度的影响量 |
| 16 | 输出闭锁 | YY 0607-2007 | 51.102 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 输出指示 | YY 0607-2007 | 51.103 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 输出参数的限制 | YY 0607-2007 | 51.104 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5.对表中第14项进行检验时，若注册产品标准/产品技术要求与随机文件中要求不一致，以注册产品标准/产品技术要求为准。

30220. 电动轮椅车

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 随机文件 | GB9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 外壳和防护罩 | GB9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 连续漏电流和患者辅助电流(正常工作温度下) | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 电源供电的中断 | GB9706.1-2007 | 49 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 过电流和过电压保护 | GB9706.1-2007 | 59.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 最大速度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 驻坡性能 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 动态稳定性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 静态稳定性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 越障高度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 越沟宽度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 爬坡能力 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 控制开关 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 与电池相连接的电线的颜色和标志 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 充电器 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 充电时抑制行驶 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30230. 呼吸道用吸引导管（吸痰管）

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.YY 0339-2009《呼吸道用吸引导管》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸引导管的外径和最小内径 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 4.2.1 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 2 | 管身的实际长度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 4.2.3 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 端孔的孔径 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 6.2.3 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 头部和侧孔 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 6.2.4 | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 5 | 机器端内径 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 6.3.2 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 连接牢固度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 7.1 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 7 | 耐负压 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 7.2.1 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 8 | 真空控制装置 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0339-2009 | / 7.3 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格；

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格；

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据；

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30240. 球囊扩张导管

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

2.YY 0285.1-2004 《一次性使用无菌血管内导管 第1部分：通用要求》

3.YY 0285.4-1999 《一次性使用无菌血管内导管 第4部分：球囊扩张导管》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外表面 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0285.1-2004 | / 4.3 | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 耐腐蚀性 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0285.1-2004 | / 4.4 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 断裂力 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0285.1-2004 | / 4.5 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 液体泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0285.1-2004 | / 4.6.1 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 空气泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0285.1-2004 | / 4.6.2 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 充气时无泄漏和损坏 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0285.4-1999 | / 4.4.2 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 7 | 还原物质（易氧化物） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 8 | 紫外吸光度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格；

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格；

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据；

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30250. 手术单

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻微生物穿透，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 洁净度，微粒物质（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 洁净度，微粒物质（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 落絮（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 落絮（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 6 | 抗渗水性（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 7 | 抗渗水性（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 8 | 胀破强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 9 | 胀破强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 10 | 胀破强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 11 | 拉伸强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 12 | 拉伸强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 13 | 拉伸强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 14 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.依据YY/T 0506.2-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和试验方法》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30260. 手术衣

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阻微生物穿透，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 抗渗水性（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 抗渗水性（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 胀破强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 胀破强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 6 | 胀破强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 7 | 拉伸强度，干态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 8 | 拉伸强度，干态（产品非关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 9 | 拉伸强度，湿态（产品关键区域） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 10 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 11 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.依据YY/T 0506.2-2016《病人、医护人员和器械用手术单、手术衣和洁净服 第2部分：性能要求和试验方法》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30270. 一次性使用鼻氧管

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 2 | 畅通性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 密封性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30280. 一次性使用滴定管式输液器

一、检验依据

1．注册产品标准/产品技术要求
2. YY 0286.2-2006《专用输液器 第2部分：一次性使用滴定管式输液器 重力输液式》
3. GB 8368-2005《一次性使用输液器 重力输液式》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微粒污染 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 6.1 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 泄漏 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 6.2 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 拉伸强度 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 6.3 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 管路（长度） | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 6.6 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 药液过滤器（滤除率） | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 6.7 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 滴斗与滴管（滴重） | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 6.8 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 7 | 输液流速 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 6.10 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 8 | 注射件 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 6.11 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 9 | 设计 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0286.2-2006 | / 6.2 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 10 | 滴定管容量 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0286.2-2006 | / 6.3 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 11 | 刻度 | 注册产品标准/产品技术要求 YY 0286.2-2006 | / 6.4.1—6.4.4 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 12 | 还原物质（易氧化物） | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 7.1 | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 13 | 浸提液紫外吸光度 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 7.5 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 14 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 7.6 | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 15 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 8.2 | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 16 | 热原 | 注册产品标准/产品技术要求 GB 8368-2005 | / 8.3 | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30290. 一次性使用静脉采血针

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 色标 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 2 | 连接牢固度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 采血针内腔畅通性（流量） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 静脉穿刺针针尖 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 胶套密封性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 采血针内腔密封性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 7 | 静脉穿刺针刚性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 8 | 静脉穿刺针韧性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 9 | 静脉穿刺针耐腐蚀性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 10 | 酸碱度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 11 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 12 | 细菌内毒素 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30300. 一次性使用无菌手术膜

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.YY 0852-2011《一次性使用无菌手术膜》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持粘性 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0852-2011 | / 5.3.1 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 阻水性 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0852-2011 | / 5.4 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 保护层 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0852-2011 | / 5.5 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 水蒸气透过性 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0852-2011 | / 5.8 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 可伸展性（可伸展性、永久变形） | 注册产品标准/产品技术要求 YY0852-2011 | / 5.9 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 6 | 无菌 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0852-2011 | / 5.11 | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 7 | 环氧乙烷残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 YY0852-2011 | / 5.12 | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。
4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30310. 一次性使用医用橡胶检查手套

一、检验依据

1.注册产品标准/产品技术要求
2.GB10213-2006《一次性使用医用橡胶检查手套》

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 注册产品标准/产品技术要求 GB10213-2006 | / 6.1 | 13[1,2] | 是 | 留样 |  |
| 2 | 老化前的扯断力 | 注册产品标准/产品技术要求 GB10213-2006 | / 6.3.2 | 13[1,2] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 老化后的扯断力 | 注册产品标准/产品技术要求 GB10213-2006 | / 6.3.3 | 13[1,2] | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30320. 医用电子体温计

一、检验依据

1.GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》

2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 控制器和仪表的标记 | GB9706.1-2007 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 符号 | GB9706.1-2007 | 6.4a) | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 随机文件 | GB9706.1-2007 | 6.8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 只测正常工作温度下 |
| 6 | 电源中断后的复位 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 电池 | GB9706.1-2007 | 56.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 显示范围 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 9 | 分辨力 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 10 | 最大允许误差 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 11 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 12 | 测量完成提示功能 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 13 | 低温和超温提示功能 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 14 | 测量时间 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 15 | 记忆功能 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 16 | 自动关机功能 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 17 | 技术说明书 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.依据GB/T 21416-2008《医用电子体温计》选择检验项目。适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30331/30332. 超声多普勒胎儿监护设备

检验方案1（抽到样品为30331.超声多普勒胎儿监护仪的，适用此方案）：

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB 9706.9-2008《医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求》
3.YY 0449-2009 《超声多普勒胎儿监护仪》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声工作频率 | YY 0449-2009 | 5.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 胎心率测量和显示范围 | YY 0449-2009 | 5.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 胎心率测量误差 | YY 0449-2009 | 5.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 报警功能 | YY 0449-2009 | 5.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 宫缩压力测量范围 | YY 0449-2009 | 5.5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 贮存记录功能 | YY 0449-2009 | 5.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.9-2008 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 控制器件和仪表的标记 | GB 9706.9-2008 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 技术说明书 | GB 9706.9-2008 | 6.8.3aa） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.9-2008 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

检验方案2（抽到样品为30332.超声多普勒胎儿心率仪的，适用此方案）：

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.GB 9706.9-2008《医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求》
3.YY 0448-2009 《超声多普勒胎儿心率仪》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 声工作频率 | YY 0448-2009 | 4.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 综合灵敏度 | YY 0448-2009 | 4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 空间峰值时间峰值声压 | YY 0448-2009 | 4.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 输出超声功率 | YY 0448-2009 | 4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 超声换能器敏感元件的有效面积 | YY 0448-2009 | 4.5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.9-2008 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 控制器件和仪表的标记 | GB 9706.9-2008 | 6.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 技术说明书 | GB 9706.9-2008 | 6.8.3aa） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.9-2008 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30340. 医用超声雾化器

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0109-2013《医用超声雾化器》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声振荡频率偏差 | YY 0109-2013 | 4.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 最大雾化率 | YY 0109-2013 | 4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 整机噪声 | YY 0109-2013 | 4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 设备或设备部件的外部标记 | GB 9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 输入功率 | GB 9706.1-2007 | 7.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 外壳和防护罩 | GB 9706.1-2007 | 16 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 保护接地、功能接地和电位均衡 | GB 9706.1-2007 | 18 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB 9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 电源供电的中断 | GB 9706.1-2007 | 49 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30350. 接触镜护理产品

一、检验依据

1.YY 0719.2-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第2部分：基本要求》
2.YY 0719.3-2009《眼科光学 接触镜护理产品 第3部分：微生物要求和试验方法及接触镜护理系统》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | YY 0719.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 11.1 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | pH值 | YY 0719.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 11.2 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 渗透压 | YY 0719.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 11.3 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 装量（净含量） | YY 0719.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 11.7 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 有效成分（EDTA含量） | YY 0719.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 11.9 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 6 | 无菌检查 | YY 0719.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 12.2 | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 7 | 直接杀菌试验（白色念珠菌） | YY 0719.3-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1.2 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5.直接杀菌试验仅限于具有消毒功能的护理产品。

6.有效成分EDTA含量的检测仅限于含EDTA成分的护理产品。

30360. 人工晶状体

一、检验依据

1.YY0290.2-2009《眼科光学 人工晶状体 第2部分：光学性能及其测试方法》
2.YY0290.3-2008《眼科光学 人工晶状体 第3部分：机械性能及其测试方法》
3.YY0290.9-2010《眼科光学 人工晶状体 第9部分：多焦人工晶状体》
4.YY0290.10-2009《眼科光学 人工晶状体 第10部分：有晶体眼人工晶状体》
5.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光焦度 | YY0290.2-2009 YY0290.9-2010 YY0290.10-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2 5.2 4.2 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 2 | 像质 | YY0290.2-2009 YY0290.9-2010 YY0290.10-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 5.3 4.3 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 尺寸和允差（总直径、主体直径） | YY0290.3-2008 | 4.2 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 光学偏心 | YY0290.3-2008 | 4.6 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 光学倾角 | YY0290.3-2008 | 4.7 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 接触角 | YY0290.3-2008 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 7 | 表面和材质均匀性 | YY0290.3-2008 | 4.12 | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 8 | 光谱透过率 | YY0290.2-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4 | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 9 | 动态疲劳耐久性 | YY0290.3-2008 | 4.10 | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |

注：测试溶液原则上采用GB/T11417.4-2012或ISO18369中规定的溶液，若厂家声称不采用该溶液，应在抽样或样品确认期间书面提出，并提供足量测试溶液。

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30370. 软性接触镜

一、检验依据

1.GB11417.3-2012 《眼科光学 接触镜 第3部分 软性接触镜》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总直径 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.1 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 2 | 基弧半径或给定底直径的矢高 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.1 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 后顶焦度 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.2 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 光透过率 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4.2a） / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 紫外光区要求（适用时） | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4.3 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 6 | 折射率 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2.1 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 7 | 杂质及表面疵病 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8.1 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 8 | 边缘轮廓 | GB11417.3-2012 注册产品标准/产品技术要求 | 4.8.2 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |

注：测试溶液原则上采用GB/T11417.4-2012 或ISO18369中规定的标准盐溶液，若厂家声称不采用该溶液，应在抽样或样品确认期间书面提出，提供足量测试溶液，并给出测试液的pH值和渗透压数据。

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5.相关检验项目不包括标识、标签子项目。

30380. 眼用粘弹剂

一、检验依据

1. YY 0861-2011 《眼科光学 眼用粘弹剂》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗透压 | YY0861-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.7 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 微粒 | YY0861-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.8 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | pH | YY0861-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.9 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 剪切粘度 | YY0861-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3.11 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 细菌内毒素 | YY0861-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 6.2.2 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 6 | 细胞毒性 | YY0861-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 6.2.6 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30390. 正畸托槽

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害元素（Be、Pb） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 尺寸（槽沟长、槽沟宽、槽沟深） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 6[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 3 | 外观 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 4 | 腐蚀痕迹 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。
2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。
3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

5.检验项目1和4只测金属托槽，检验项目2只测11/23/35牙位。
6.检验项目4仅针对沸水试验法。

30400. 半导体激光治疗机

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. GB 9706.20-2000 《医用电气设备 第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求》
3. GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求》
4. YY 0845-2011《激光治疗设备 半导体激光光动力治疗机》
5.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 在规定的工作温度下 |
| 8 | 激光准备指示器 | GB9706.20-2000 | 32d | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 激光辐射发射指示器 | GB9706.20-2000 | 32e） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 控制器件和仪表的准确性 | GB9706.20-2000 | 50.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 在最小值/中值/最大值三点处分别测量 |
| 11 | 紧急激光终止器 | GB9706.20-2000 | 51.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 待机/准备 | GB9706.20-2000 | 56.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 遥控联锁连接器 | GB7247.1-2012 | 4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 钥匙控制器 | GB7247.1-2012 | 4.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 标记 | GB7247.1-2012 | 5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 激光峰值波长 | YY0845-2011 | 5.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 半导体激光光动力治疗机适用 |
| 17 | 激光波长谱宽度 | YY0845-2011 | 5.2.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 半导体激光光动力治疗机适用 |
| 18 | 终端激光输出 | YY0845-2011 | 5.2.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 半导体激光光动力治疗机适用 |
| 19 | 激光输出功率不稳定度 | YY0845-2011 | 5.2.5 | 全部合格 | 是 | 原样 | 半导体激光光动力治疗机适用 |
| 20 | 激光输出功率复现性 | YY0845-2011 | 5.2.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 半导体激光光动力治疗机适用 |
| 21 | 激光输出时间控制 | YY0845-2011 | 5.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 半导体激光光动力治疗机适用 |
| 22 | 激光波长 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 除半导体激光光动力治疗机以外 |
| 23 | 激光终端输出功率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 除半导体激光光动力治疗机以外 |
| 24 | 终端输出激光功率不稳定度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 除半导体激光光动力治疗机以外 |
| 25 | 终端输出激光功率复现性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 除半导体激光光动力治疗机以外 |
| 26 | 脉冲持续时间（脉冲宽度） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 除半导体激光光动力治疗机以外 |
| 27 | 激光定时装置 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 除半导体激光光动力治疗机以外 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30410. 二氧化碳激光治疗机

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. GB 9706.20-2000 《医用电气设备 第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求》
3. GB 7247.1-2012 《激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求》
4. GB 11748-2005 《二氧化碳激光治疗机》
5. YY 0844-2011 《激光治疗设备 脉冲二氧化碳激光治疗机》
6. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 在规定的工作温度下 |
| 8 | 激光准备指示器 | GB9706.20-2000 | 32d | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 激光辐射发射指示器 | GB9706.20-2000 | 32e） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 控制器件和仪表的准确性 | GB9706.20-2000 | 50.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 在最小值/中值/最大值三点处分别测量 |
| 11 | 紧急激光终止器 | GB9706.20-2000 | 51.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 待机/准备 | GB9706.20-2000 | 56.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 遥控联锁连接器 | GB7247.1-2012 | 4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 钥匙控制器 | GB7247.1-2012 | 4.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 标记 | GB7247.1-2012 | 5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 激光波长 | YY0844-2011 | 5.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 脉冲二氧化碳激光治疗机适用 |
| 17 | 激光脉冲的输出方式及时间特性 | YY0844-2011 | 5.2.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 脉冲二氧化碳激光治疗机适用 |
| 18 | 激光脉冲（串）终端输出能量和功率 | YY0844-2011 | 5.2.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 脉冲二氧化碳激光治疗机适用 |
| 19 | 激光终端输出功率不稳定度 | YY0844-2011 | 5.2.5 | 全部合格 | 是 | 原样 | 脉冲二氧化碳激光治疗机适用 |
| 20 | 激光终端输出功率/能量复现性 | YY0844-2011 | 5.2.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 脉冲二氧化碳激光治疗机适用 |
| 21 | 激光波长 | GB11748-2005 | 5.2.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 连续二氧化碳激光治疗机适用 |
| 22 | 治疗机终端输出激光功率 | GB11748-2005 | 5.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 连续二氧化碳激光治疗机适用 |
| 23 | 终端输出激光功率不稳定度 | GB11748-2005 | 5.4 | 全部合格 | 是 | 原样 | 连续二氧化碳激光治疗机适用 |
| 24 | 激光输出功率复现性 | GB11748-2005 | 5.5 | 全部合格 | 是 | 原样 | 连续二氧化碳激光治疗机适用 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30420. 光治疗设备

一、检验依据

1.GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY0669-2008《医用电气设备 第2部分：婴儿光治疗设备安全专用要求》
3.YY0901-2013《紫外治疗设备》
4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 技术说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.3 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 连续漏电流和患者辅助漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 在规定的工作温度下 |
| 9 | 电源供电的中断 | GB9706.1-2007 | 49.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 网电源连接器和设备电源输入插口等 | GB9706.1-2007 | 57.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 外部标记 | YY0669-2008 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 婴儿光治疗设备适用 |
| 12 | 胆红素总辐照度最大值 | YY0669-2008 | 50.104 | 全部合格 | 是 | 原样 | 婴儿光治疗设备适用 |
| 13 | 分布 | YY0669-2008 | 50.105 | 全部合格 | 是 | 原样 | 婴儿光治疗设备适用 |
| 14 | 寿命检查 | YY0669-2008 | 56.8.101 | 全部合格 | 是 | 原样 | 婴儿光治疗设备适用 |
| 15 | 紫外辐射强度最大值 | YY0901-2013 | 5.3.1.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 紫外治疗设备适用 |
| 16 | 紫外辐射强度误差 | YY0901-2013 | 5.3.1.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 紫外治疗设备适用 |
| 17 | 使用说明书 | YY0901-2013 | 5.7.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 紫外治疗设备适用 |
| 18 | 技术说明书 | YY0901-2013 | 5.7.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 紫外治疗设备适用 |
| 19 | 波长/光谱范围 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 其他光治疗设备适用 |
| 20 | 终端输出功率（密度）/能量（密度） | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 其他光治疗设备适用 |
| 21 | 脉冲宽度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 其他光治疗设备适用 |
| 22 | 重复频率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 其他光治疗设备适用 |
| 23 | 定时时间 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 原样 | 其他光治疗设备适用 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30430. 钬激光治疗机

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007 《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. GB9706.20-2000 《医用电气设备 第2部分:诊断和治疗激光设备安全专用要求》
3. GB7247.1-2012 《激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求》
4. YY0846-2011 《激光治疗设备 掺钬钇铝石榴石激光治疗机》
5. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备或设备部件的外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 连续漏电流和患者辅助电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 | 在规定的工作温度下 |
| 8 | 激光准备指示器 | GB9706.20-2000 | 32d | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 激光辐射发射指示器 | GB9706.20-2000 | 32e） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 控制器件和仪表的准确性 | GB9706.20-2000 | 50.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 在最小值/中值/最大值三点处分别测量 |
| 11 | 紧急激光终止器 | GB9706.20-2000 | 51.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 待机/准备 | GB9706.20-2000 | 56.101 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 遥控联锁连接器 | GB7247.1-2012 | 4.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 钥匙控制器 | GB7247.1-2012 | 4.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 标记 | GB7247.1-2012 | 5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 16 | 激光中心波长 | YY0846-2011 | 5.3.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 17 | 激光终端输出平均功率 | YY0846-2011 | 5.3.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 18 | 激光终端输出不稳定度 | YY0846-2011 | 5.3.5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 19 | 激光终端输出功率复现性 | YY0846-2011 | 5.3.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 20 | 激光终端最大脉冲能量 | YY0846-2011 | 5.3.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 21 | 脉冲重复频率 | YY0846-2011 | 5.3.9 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 22 | 脉冲宽度 | YY0846-2011 | 5.3.10 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30440. 裂隙灯显微镜

一、检验依据

1. GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2. YY 0065-2007 《眼科仪器 裂隙灯显微镜》
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 显微镜总放大率允差 | YY 0065-2007 | 4.1.1表1序号1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 左、右观察系统放大允差 | YY 0065-2007 | 4.1.1表1序号2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 变倍时物面的移动量 | YY 0065-2007 | 4.1.1表1序号4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 观察系统相对于照明系统的共焦误差 | YY 0065-2007 | 4.1.1表1序号6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 12 | 裂隙像 | YY 0065-2007 | 4.1.1表1序号8 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 13 | 分辨力 | YY 0065-2007 | 4.1.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 14 | 视场直径 | YY 0065-2007 | 4.1.5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 15 | 最大照度 | YY 0065-2007 | 4.1.6 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30450. 验光仪

一、检验依据

1.GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》
2.YY 0673-2008《眼科仪器 验光仪》 
3.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外部标记 | GB9706.1-2007 | 6.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 指示灯和按钮 | GB9706.1-2007 | 6.7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 使用说明书 | GB9706.1-2007 | 6.8.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 输入功率 | GB9706.1-2007 | 7 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 外壳封闭性 | GB9706.1-2007 | 16a） | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 保护接地阻抗 | GB9706.1-2007 | 18f) | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 正常工作温度下的连续漏电流 | GB9706.1-2007 | 19 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 球镜顶焦度 | YY 0673-2008 | 4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 柱镜顶焦度 | YY 0673-2008 | 4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 柱镜度的柱镜轴向 | YY 0673-2008 | 4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30460. α-羟基丁酸脱氢酶（HBDH）测定试剂盒

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30470. 胆固醇检测试剂

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30480. 人工心肺机体外循环管道

一、检验依据

1. YY 1048-2007《人工心肺机体外循环管道》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泄漏 | YY 1048-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.1 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 2 | 连接牢固度 | YY 1048-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.2 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 变形和破裂 | YY 1048-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.4 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 泵管寿命 | YY 1048-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 4.2.5 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 环氧乙烷残留量 | YY 1048-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3.4 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 6 | 重金属（原子吸收法） | YY 1048-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 7 | 紫外吸光度 | YY 1048-2007 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.5 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30490. 血液透析及相关治疗用浓缩物

一、检验依据

1.YY 0598-2015《血液透析及相关治疗用浓缩物》
2.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性状 | YY 0598-2015 注册产品标准/产品技术要求 | 5.1 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 溶质浓度（钾离子浓度） | YY 0598-2015 注册产品标准/产品技术要求 | 5.2 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 微生物限度 | YY 0598-2015 注册产品标准/产品技术要求 | 5.3 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 4 | 内毒素限量 | YY 0598-2015 注册产品标准/产品技术要求 | 5.4 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30500. 立式蒸汽灭菌器

一、检验依据

1.GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》

2.GB4793.4-2001《测量、控制及实验室用电气设备的安全 实验室用处理医用材料的蒸压器的特殊要求》

3.YY 1007-2010《立式蒸汽灭菌器》

4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全联锁装置 | YY 1007-2010 | 5.4 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 2 | 定时器（若有） | YY 1007-2010 | 5.6.5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 3 | 蒸汽发生器防干烧功能 | YY 1007-2010 | 5.9.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 4 | 温度控制 | YY 1007-2010 | 5.10.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 5 | 灭菌效果 | YY 1007-2010 | 5.13 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 6 | 标志 | GB 4793.1-2007 | 5.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 7 | 警告标志 | GB 4793.1-2007 | 5.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 8 | 正常条件下的值 | GB 4793.1-2007 | 6.3.1 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 9 | 单一故障条件下的限值 | GB 4793.1-2007 | 6.3.2 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 10 | 过流保护 | GB 4793.1-2007 | 9.5 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |
| 11 | 显示和指示装置能见性和可读性 | GB 4793.4-2001 | 14.102 | 全部合格 | 是 | 原样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30510. 牙科手机

一、检验依据

1. YY 1045.1-2009《牙科手机 第1部分：高速气涡轮手机》

2. YY 1045.2-2010《牙科手机 第2部分：直手机和弯手机》

3. YY 0836-2011《牙科手机 牙科低压电动马达》

4.注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 径向跳动 | YY 1045.1-2009 | 5.2.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 牙科高速气涡轮手机 |
| 2 | 转速 | YY 1045.1-2009 | 5.3.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 牙科高速气涡轮手机 |
| 3 | 制动扭矩 | YY 1045.1-2009 | 5.3.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 牙科高速气涡轮手机 |
| 4 | 水冷却 | YY 1045.1-2009 | 5.4.2 | 全部合格 | 是 | 原样 | 牙科高速气涡轮手机 |
| 5 | 气压 | YY 1045.1-2009 | 5.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 牙科高速气涡轮手机 |
| 6 | 径向跳动 | YY 1045.2-2010 | 5.2.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 直手机和弯手机 |
| 7 | 水冷却 | YY 1045.2-2010 | 5.3.1 | 全部合格 | 是 | 原样 | 直手机和弯手机 |
| 8 | 水和气冷却 | YY 1045.2-2010 | 5.3.3 | 全部合格 | 是 | 原样 | 直手机和弯手机 |
| 9 | 温升 | YY 1045.2-2010 | 5.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 直手机和弯手机 |
| 10 | 空载转速 | YY 0836-2011 | 5.2.6 | 全部合格 | 是 | 原样 | 牙科低压电动马达 |
| 11 | 旋转 | YY 0836-2011 | 5.2.7 | 全部合格 | 是 | 原样 | 牙科低压电动马达 |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30520. 甲状腺球蛋白检测试剂

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 检出限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 准确度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30530. 甲状腺球蛋白抗体检测试剂

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 检出限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 准确度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30540. 人巨细胞病毒核酸检测试剂盒

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 2 | 阴性参考品符合率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 阳性参考品符合率 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 线性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 重复性 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 6 | 检出限 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30550. 一次性医用防护服

一、检验依据

1. GB 19082-2009《医用一次性防护服技术要求》
2. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.1 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 抗渗水性 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.1 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 3 | 透湿量 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.2 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 4 | 抗合成血液穿透性 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.3 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 5 | 表面抗湿性 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4.4 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 6 | 断裂强力 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 7 | 过滤效率 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.7 / | 全部合格 | 是 | 留样 |  |
| 8 | 微生物指标 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.12 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 9 | 环氧乙烷残留量 | GB 19082-2009 注册产品标准/产品技术要求 | 4.13 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30560. 医用外科口罩

一、检验依据

1. YY 0469-2011《医用外科口罩》
2. 注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 是否允许复检 | 复检样品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻夹 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.3 / | 3[0,1] | 是 | 原样 |  |
| 2 | 口罩带 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.4 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 3 | 合成血液穿透 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.5 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 4 | 过滤效率 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.6 / | 3[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 5 | 气体交换/压力差（Δp） | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.7 / | 5[0,1] | 是 | 留样 |  |
| 6 | 微生物指标 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.9 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |
| 7 | 环氧乙烷残留量 | YY 0469-2011 注册产品标准/产品技术要求 | 4.10 / | 全部合格 | 否 | 不予复检 |  |

三、综合判定原则

1.表中任意项判定不合格，本次抽检综合结论为不合格。

2.样品在正常检验过程中不能正常使用，本次抽检综合结论为不合格。

3.适用的检验项目以注册产品标准/产品技术要求中的规定为判定依据。

4.所列检验项目中涉及推荐性要求的不包含在本检验方案中。

30570. 医用壳聚糖产品

一、检验依据

注册产品标准/产品技术要求

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 2 | 重金属含量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 3 | 动力粘度 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 4 | 浓度或含量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 5 | 乙醇残留量 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |
| 6 | 细菌内毒素 | 注册产品标准/产品技术要求 | / | / |  |

三、综合判定原则

风险监测

30580. 一次性使用输液器

一、检验依据

自定方法

二、检验项目

| 序号 | 检验项目 | 所属标准 | 条款 | 判定原则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光物质 | / | / | / |  |

三、综合判定原则

风险监测